Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УДК 615.47 (616-71)

Рег. №

|  | УТВЕРЖДАЮ Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана ________________ М.В. Гордин «____» ____________ ______ г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИНТРАОРАЛЬНОЙ КАМЕРЫ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА И ПОДГОТОВКОЙ РАСШИРЕННОГО КОМПЛЕКТА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(заключительный)

Шифр темы: «База»

| Руководитель НИР, зав. кафедрой БМТ1, канд. техн. наук, доц. |  | А.В. Самородов |
| --- | --- | --- |

Москва 2025

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Руководитель НИР, зав. каф. БМТ1, канд. техн. наук | _____________ подпись, дата | А.В. Самородов (введение, заключение) |
| --- | --- | --- |
| Отв. исполнитель, ст. преп. каф. БМТ1 | _____________ подпись, дата | А.А. Бойко (раздел 1, 2) |
| Исполнители: |  |  |
| Профессор каф. БМТ1, д-р техн. наук | _____________ подпись, дата | Н.П. Муравская (введение, раздел 1, заключение) |
| Профессор каф. БМТ1, д-р техн. наук | _____________ подпись, дата | Г.В. Саврасов (введение, раздел 1, 2, заключение) |
| Доцент каф. БМТ1, канд. техн. наук | _____________ подпись, дата | И.А. Аполлонова (раздел 1, 2) |
| Доцент каф. БМТ1, канд. техн. наук | _____________ подпись, дата | Н.В. Беликов (раздел 1, 2) |
| Нормоконтроль | _____________ подпись, дата | А.Н. Князик |

РЕФЕРАТ

Отчет __ с., 1 кн., __ рис., __ табл., __ источн.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Объект исследования

Цель работы

Текст реферата

СОДЕРЖАНИЕ

с.

ВВЕДЕНИЕ	7

1 Обзор современного состояния научно-технической проблемы	8

1.1 Эпидемиология онкологических и предраковых заболеваний слизистой оболочки рта	8

1.2 Современные методы диагностики и скрининга онкологических и предраковых заболеваний слизистой оболочки рта	9

2 Обоснование выбора направления исследования и возможности создания медицинского изделия и технологии его применения	11

2.1 Спектроскопия диффузного отражения как метод ранней диагностики онкологических заболеваний	11

2.2 Перспективы технологий искусственного интеллекта для диагностики и скрининга онкологических и предраковых заболеваний слизистой оболочки рта	11

3 Теоретическое исследование технических решений для создания многофункциональной интраоральной камеры и выбор наиболее эффективных технических решений	12

3.1 Сравнительный анализ приборов для онкологического скрининга слизистой оболочки рта	12

3.2 Анализ технических решений в области спектроскопии диффузного отражения	12

4 Обоснование возможности создания многофункциональной камеры и технологии ее применения	13

4.1 Разработка блока освещения	13

4.2 Разработка блока регистрации изображений	13

4.3 Разработка спектрофотометрического блока	13

4.4 Разработка электронного блока управления	13

5 Разработка программного обеспечения	14

5.1 Алгоритм работы программного обеспечения	14

5.2 Сценарий взаимодействия с программным обеспечением	14

6 Модель многофункциональной интраоральной камеры на уровне чертежа	15

7 Определение функциональности макета изделия	16

8 Классификация вида и потенциального риска медицинского изделия	17

9 Прогнозная оценка экономической эффективности применения многофункциональной интраоральной камеры	20

10 Оценка ожидаемой социально-экономической эффективности применения многофункциональной интраоральной камеры	21

11 Выявленные ограничения медицинского изделия и технологии его применения	22

12 Предложения и рекомендации по внедрению разработанных модулей для целей медицинской диагностики	23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	25

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете применяются следующие сокращения и обозначения:

ЗНО – злокачественное новообразование

ККГ – красная кайма губ

КПЛ – красный плоский лишай

МИ – медицинское изделие

МИК – многофункциональная интраоральная камера

СОР – слизистая оболочка рта

# ВВЕДЕНИЕ

Текст введения

# 1 Обзор современного состояния научно-технической проблемы

  - 1.1 Эпидемиология онкологических и предраковых заболеваний слизистой оболочки рта

Злокачественное новообразование полости рта (ЗНО, МКБ-10: С06) является распространенной во всем мире патологией, поражающей слизистую оболочку рта (СОР), включая язык, десна, дно полости рта и внутреннюю поверхность щек, и красную кайму губ (ККГ). Ежегодно в мире регистрируется около 600 тыс. новых случаев заболевания и около 300 тыс. вызванных им преждевременных смертей [1], что делает онкологические заболевания СОР и ККГ серьезной проблемой общественного здравоохранения.  Прирост заболеваемости онкологическими заболеваниями СОР и ККГ в России за период с 2009 по 2019 годы составил 35,6 % [2], а по оценкам Международного агентства по изучению рака, к 2040 году ожидается увеличение глобальной заболеваемости на 50% по сравнению с состоянием на 2018 год [3].

Среди факторов, вызывающих злокачественные изменения слизистой оболочки рта, отмечают табакокурение и употребление алкоголя [4], вирус папилломы человека [5] и вирус герпеса, хроническую механическую, химическую или физическую травматизацию, вызываемую в том числе зубным протезированием, аллергические заболевания и другие состояния [6]. Особую группу факторов риска представляют предраковые заболевания СОР и ККГ, которые, по данным различных исследований, в 61–85 % случаев подвергаются конверсии в злокачественные заболевания [7, 8, 9, 10], а именно в плоскоклеточный рак, составляющий до 90 % случаев ЗНО полости рта [11]. Предраковые заболевания рассматриваются как промежуточная стадия ЗНО, характеризуются процессом кератинизации эпителия и разделяются на факультативные (низкая частота малигнизации: лейкоплакия, красная волчанка и красный плоский лишай (КПЛ), папилломатоз, хронические язвы и др.) и облигатные (высокая частота малигнизации при отсутствии лечения: болезнь Боуэна, хейлит, ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ и др.) [6].

При диагностике онкологических заболеваний полости рта на поздней стадии пятилетняя выживаемость пациентов составляет 30 %, в то время как диагностика патологии на ранней стадии позволяет повысить выживаемость до 80–90% при получении пациентом подходящего лечения [12]. Несмотря на это, в 2022 году 66 % случаев ЗНО полости рта было выявлено на III и IV стадиях [13], что говорит о низкой онконастороженности среди населения и врачей-стоматологов. Ситуация осложняется отсутствием симптомов на ранней стадии предраковых заболеваний и, как следствие, несвоевременное обращение за врачебной помощью, отсутствие профилактики заболеваний СОР и ККГ, а также затрудненная диагностика этих заболеваний, в том числе вызванная недостаточной оснащенностью стоматологических учреждений современным диагностическим оборудованием.

Снижение заболеваемости ЗНО СОР и ККГ может быть достигнуто путем снижения воздействия факторов риска, что, в свою очередь, может быть достигнуто повышением уровня осведомленности населения, либо путем повышения эффективности диагностики предраковых заболеваний полости рта. Всемирная организация здравоохранения рекомендует раннюю диагностику и скрининг для раннего выявления предраковых заболеваний и ЗНО, что предполагает интеграцию данных процессов в качестве дополнительного шага в рутинные стоматологические осмотры, а также развитие крупномасштабных программ скрининга населения [1].

  - 1.2 Современные методы диагностики и скрининга онкологических и предраковых заболеваний слизистой оболочки рта

Современные стандарты диагностики ЗНО полости рта базируются на комплексном подходе, включающем последовательное применение доказательных методов высокой точности, и утверждены рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Основой диагностики остается тщательный осмотр полости рта с использованием традиционных инструментов – шпателя и зеркал. Особое внимание уделяется визуальной оценке изменений СОР, определению границ и консистенции образований, оценке подвижности опухолей относительно подлежащих тканей [14].

Золотым стандартом верификации ЗНО является инцизионная биопсия патологических тканей с последующим гистологическим исследованием [15]. Методика окрашивания тканей гематоксилином и эозином и их последующего микроскопического исследования была разработана в середине XIX века, уже тогда позволяя визуализировать клеточные структуры и выявлять в них злокачественные изменения [16]. Гистологическое исследование с использованием данной окраски остается самым достоверным методом диагностики онкологических заболеваний и на сегодняшний день, но характеризуется такими недостатками, как инвазивность (что приводит к болезненным ощущениям и является стрессовым фактором для пациента; может приводить к инфицированию места проведения вмешательства), временные и финансовые затраты на каждое исследование, а также зависимость результатов диагностики от субъективного взгляда врача.

(выше описаны клинические стандарты, надо дописать про научные исследования других потенциальных методов)

# 2 Обоснование выбора направления исследования и возможности создания медицинского изделия и технологии его применения

  - 2.1 Спектроскопия диффузного отражения как метод ранней диагностики онкологических заболеваний

Текст отчета (принцип метода, обзор применения дрс для аналогичных задач типа рака кишки и тд)

  - 2.2 Перспективы технологий искусственного интеллекта для диагностики и скрининга онкологических и предраковых заболеваний слизистой оболочки рта

Текст отчета (обзор исследований, где есть классификация методами машинного обучения различных спектроскопий + конкретно наш задел)

# 3 Теоретическое исследование технических решений для создания многофункциональной интраоральной камеры и выбор наиболее эффективных технических решений

  - 3.1 Сравнительный анализ приборов для онкологического скрининга слизистой оболочки рта

Текст отчета (текстовое описание плюс таблица сравнения интраоральных камер и можно тот кусок который я писала с конструктивными особенностями на примере конкретной камеры. Можно вынести как эргономические особенности ))

  - 3.2 Анализ технических решений в области спектроскопии диффузного отражения

Обзор статей по реализации спектроскопических датчиков/их аналогов, варианты обработки данных

# 4 Обоснование возможности создания многофункциональной камеры и технологии ее применения

Сюда тогда предлагаю выносить функциональную схему (в стиле схемы БТС) и ее описание, целевые функции и тд.

  - 4.1 Разработка блока освещения

Тут как будто бы без подразделов просто про светодиодное кольцо, обеспечивающее качественную визуализацию тканей и про подбор осветителя.

  - 4.2 Разработка блока регистрации изображений

Подбор компонентов + Сюда предлагаю описать эксперимент с нагревом камеры и тем самым обосновать необходимость радиатора. Т.е. графики температуры + показать что без него нагрев вызвал помехи на изображении (изображения с нагретой и радиаторной камеры с оценкой зашумленности)

  - 4.3 Разработка спектрофотометрического блока

Подбор компонентов, эксперимент с углом освещения, разработка зонда для оптоволокон

  - 4.4 Разработка электронного блока управления

Подбор компонентов (Ардуино нано взяли из-за размеров, описание, картинка подключения компонентов или схема соединений. Можно еще электрическую принципиальную и под ней текст что конденсаторы-резисторы потребовались для корректного подключения компонентов во избежание взрыва. Для того, чтобы человек мог управлять, добавили кнопки.) Какие функции заложены конкретно в ардуино (опрос состояния кнопок, подача напряжения на компоненты, код для ардуино приведен в приложении таком-то и все такое).

# 5 Разработка программного обеспечения

  - 5.1 Алгоритм работы программного обеспечения

Описание основных функций программы и как они взаимодействуют

  - 5.2 Сценарий взаимодействия с программным обеспечением

При помощи картинок интерфейса показать сценарий взаимодействия пользователя с программой.

# 6 Модель многофункциональной интраоральной камеры на уровне чертежа

Разработка концепции корпуса, чертеж МИК, изготовление МИК (корпус напечатали на 3д принтере, компоненты соединили так-то и тд)

# 7 Определение функциональности макета изделия

Текст отчета (результаты испытаний согласно ПМИ)

# 8 Классификация вида и потенциального риска медицинского изделия

Разрабатываемая МИК относится к медицинским изделиям (МИ), предназначенным для получения фотоизображений и спектральных данных слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ с целью диагностики и скрининга онкологических и предраковых заболеваний. По своей функциональной принадлежности МИК относится к группе оптического диагностического оборудования стоматологического профиля. В соответствии с классификатором видов медицинских изделий, утвержденным Росздравнадзором, наиболее специфичным и корректным для описываемого изделия является код НК МИ 358470 «Камера интраоральная», код ОКПД2: 26.60.12.119 «Аппараты электродиагностические прочие». Согласно официальному описанию назначения вида МИ 358470 «Камера интраоральная», интраоральная камера представляет собой «электрооптическое устройство, разработанное для захвата изображений и/или видеосъемки зубов и другой анатомии в полости рта с целью облегчения постановки диагноза/лечения заболеваний зубов/полости рта», что соответствует назначению разрабатываемой МИК. Анализ зарегистрированных аналогичных изделий (интраоральные камеры диагностического назначения, также подтверждает, что МИ со схожей функциональностью классифицируются по выбранному виду НК МИ.

С целью определения класса риска разрабатываемой МИК был выполнен поэтапный анализ характеристик и условий применения изделия с использованием алгоритма классификации, установленного ГОСТ 31508–2012 (Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования). В рамках анализа рассмотрены только те пункты таблицы классификации, по которым осуществляется фактический переход в зависимости от свойств МИ. Процесс и результаты классификационного алгоритма приведены в таблице N.

Таблица N – Определение класса опасности (риска) медицинского изделия

| Номер пункта | Вопрос по медицинскому изделию | Ответ | Класс опасности | Переход к пункту | Примечание / правило |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Является ли МИ инвазивным? | НЕТ | — | 2 | Неинвазивные МИ относят к классу 1, если далее не применяются другие правила |
| 2 | Предназначено ли МИ для хранения органов/жидкостей или их введения в организм? | НЕТ | — | 4 | — |
| 4 | Предназначено ли МИ для изменения биологического или физико-химического состава жидкостей? | НЕТ | — | 6 | — |
| 6 | Соприкасается ли МИ с повреждённой кожей? | НЕТ | 1 | 32 | Согласно ГОСТ ISO 10993-1-2021, слизистая оболочка не относится к поврежденной коже |
| 32 | Является ли МИ активным? | ДА | — | 33 | МИК содержит активные источники энергии (блок освещения, электронный блок управления) |
| 33 | Является ли активное МИ терапевтическим? | НЕТ | — | 37 | — |
| 37 | Является ли активное МИ диагностическим? | ДА | — | 38 | Активные диагностические МИ относят к классу 2а |
| 38 | Предназначено ли активное диагностическое МИ для передачи энергии, поглощаемой человеком? | ДА | — | 39 | Слизистой оболочкой полости рта поглощается энергия видимого и ближнего инфракрасного излучения |

Продолжение таблицы N.

| Номер пункта | Вопрос по медицинскому изделию | Ответ | Класс опасности | Переход к пункту | Примечание / правило |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Предназначено ли активное диагностическое МИ для освещения пациента в видимом диапазоне спектра? | НЕТ | 2а | 44 | Слизистой оболочкой полости рта поглощается энергия видимого и ближнего инфракрасного излучения |
| 44 | Предназначено ли активное МИ для введения в организм пациента лекарственных средств, физиологических жидкостей или других веществ и (или) выведения их из организма? | НЕТ | 1 | 46 | — |
| 46 | Является ли МИ таким, что в его состав входит вещество, которое можно рассматривать как лекарственное или иное биологически активное средство и которое может воздействовать на человеческий организм в дополнение к воздействию МИ? | НЕТ | — | 47 | — |
| 47 | Используют ли МИ для контроля зачатия или для защиты от передачи болезней половым путем? | НЕТ | — | 49 | — |
| 49 | Предназначено ли МИ специально для дезинфекции МИ? | НЕТ | — | 51 | — |
| 50 | Используют ли неактивное МИ специально для изготовления диагностических рентгеновских снимков? | НЕТ | — | 52 | Разрабатываемая МИК – активное МИ |
| 52 | Произведено ли МИ с использованием омертвленных тканей животных или производных изделий? | НЕТ | — | 54 | — |
| 54 | Является ли МИ мешком с кровью, препаратом крови или кровезаменителем? | НЕТ | 1 | Конец | Вывод: активное диагностическое МИ с классом опасности (риска) 2а |

# 9 Прогнозная оценка экономической эффективности применения многофункциональной интраоральной камеры

Настя в процессе, подразделы впишет

# 10 Оценка ожидаемой социально-экономической эффективности применения многофункциональной интраоральной камеры

Настя в процессе, подразделы впишет

# 11 Выявленные ограничения медицинского изделия и технологии его применения

Настя в процессе, подразделы впишет

# 12 Предложения и рекомендации по внедрению разработанных модулей для целей медицинской диагностики

Рекомендуем продолжать собирать базу данных на изготовленном на данном этапе изделии

Предлагаем внедрить конечное изделие в рутинные стоматологические осмотры в специализированные учреждения

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения научно-исследовательской работы…

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1	Pierfelice T.V., D’Amico E., Cinquini, C. et. al. The Diagnostic Potential of Non-Invasive Tools for Oral Cancer and Precancer: A Systematic Review // Diagnostics. – 2024. – Т. 14. – № 18. – С. 2033.

2 Злокачественные новообразования в России в 2019 году (заболеваемость и смертность) // Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, А.О. Шахзадовой. М.: МНИИОИ им. П.А. Герцена–филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. – 2020. – 252 с.

3 Wild C. P., Weiderpass E., Stewart B. W. World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention // International Agency for Research on Cancer. – 2020.

4	La Vecchia C., Tavani A., Franceschi S. et. al. Epidemiology and prevention of oral cancer // Oral Oncology. – 1997. – Т. 33. – № 5. – С. 302–312.

5 Lechner M., Liu J., Masterson L. et al. HPV-associated oropharyngeal cancer: epidemiology, molecular biology and clinical management // Nat Rev Clin Oncol. – 2022. – Т. 19. – С. 306–327.

6	Янушевич О.О. Онкоскрининг и раннее выявление предраковых заболеваний и рака слизистой оболочки рта. Учебное пособие // О.О. Янушевич, И.В. Золотницкий, М.Я. Абрамова [и др.]. – М.: МГМСУ, 2022. – С. 100.

7	Камилов, Х. П. Раннее выявление предраковых образований полости рта / Х. П. Камилов, А. А. Кадырбаева, Э. А. Гайбулаев // Инновационная стратегия развития фундаментальных и прикладных научных исследований: опыт прошлого – взгляд в будущее: сб. науч. ст. по итогам Международной науч.-практ. конф. – Санкт-Петербург: Редакционно-издательский Центр «Культ-Информ Пресс», 2016. – С. 36–37.

8	Амхадова, М. А. Онконастороженность в практике врача-стоматолога / М. А. Амхадова, М. И. Сойхер, Е. Ю. Чуянова // Медицинский алфавит. – 2016. – Т. 9. – № 272. – С. 6–9.

9	Шухорова Ю.А., Ткач Т.М., Буракашев С.А. [и др.] Онконастороженность в практике врача-стоматолога на амбулаторном приеме // Институт стоматологии. – 2020. – Т. 3. – № 88. – С. 20–22.

10	Межевикина, Г. С., Глухова Е.А. Современные методы диагностики предраковых и раковых изменений слизистой оболочки рта // Наука молодых. – 2018. – Т. 6. – № 4. – С. 600–606.

11	Madera M., Franco J., Sola I. et al. Screening and diagnosis of oral cancer: a critical quality appraisal of clinical guidelines // Clinical Oral Investigations. – 2019. – Т. 23. – № 5. – С. 2212–2226.

12	Tiziani S., Lopes V., Günther U. Early-stage diagnosis of oral cancer using 1H NMR-based metabolomics // Neoplasia. – 2009. – T. 11. – № 3. – С. 269.

13	Каприн, А.Д. Состояние онкологической помощи населению России в 2022 году. под редакцией А.Д. Каприна, В.В. Старинского, А.О. Шахзадовой. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена − филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, - 2022. - С. 5–60.

14	British Columbia Oral Cancer Prevention Program, BC Cancer Agency; College of Dental Surgeons of British Columbia. Guideline for the early detection of oral cancer in British Columbia 2008 // J. Can. Dent. Assoc. – 2008. – Т. 74. – № 3. – С. 245.

15	Rethman M.P., Carpenter W., Cohen E.E. et al. Evidence-Based Clinical Recommendations Regarding Screening for Oral Squamous Cell Carcinomas // J. Am. Dent. Assoc. – 2010. – Т. 141. – № 5. – С. 509–520.

16 Wagener D. J. T. The history of oncology. – Bohn Stafleu van Loghum. –2009. – 302 c.